一、输液泵技术参数
	序号
	品目
	数量
	备注

	1
	输液泵
	5台
	有效期≥8年


1、输注流速调节范围宽泛，最低输注流速≤1ml/h，最高输注流速≥1000ml/h，支持最小0.01ml/h高精度步进调节，适配各类精细化、常规化输液场景。
2、具备KVO（4KVO）静脉通畅维持流速功能，支持自定义设置维持流速，可有效维持患者静脉通路通畅，避免管路堵塞。
3、★支持不少于两种主流输注模式，包含毫升/小时、滴数/分钟，多模式切换灵活，满足不同临床输液计量需求。
4、设备输液精度高，整体输液误差≤±5%，输注剂量精准，保障临床用药安全。
5、具备完整的实用功能，支持累计输注量自动记录，可实现交直流电源自动切换，整机运行静音，适配病房安静诊疗环境。
6、配备双路数字显示窗口，集成多重报警装置及专属状态指示灯，设备运行状态、异常情况实时可视化提醒。
7、内置大容量可充电电池，适配户外急救、车载等无外接电源场景使用，满电状态下常规临床输注流速下，可持续稳定工作不少于5小时。
8、整机采用轻量化设计，设备总重量≤3Kg，机身轻便，便于医护人员搬运、移位及日常操作。
9、★投标产品须具备有效的第三类医疗器械注册证，注册适用范围可支持镇痛药物、胰岛素、化疗类药物输注，满足特殊临床用药输注要求。
10、配备大于3英寸彩色触摸屏，触控操作灵敏便捷，界面清晰直观，人机交互体验良好。
二、高频电刀技术参数
	序号
	品目
	数量
	备注

	1
	高频电刀
	4台
	有效期≥8年



1、设备工作频率≥500KHZ，采用间歇加载连续运行工作方式，支持长时间开路、短路稳定运行，设备抗干扰性强、耐受性能好，不易出现运行故障。
2、★工作模式齐全，包含纯切、混切1、混切2、混切3、两种单级凝模式、两种双级凝模式，可全方位满足各类手术临床操作需求，适配不同手术场景的切割、凝血操作。
3、输出功率性能优异，满足临床高强度手术使用要求：单级纯切最大输出功率≥300W，双极电凝最大输出功率≥50W，单级电凝最大输出功率≥100W；混切1模式可调范围0-300W，混切2模式可调范围0-200W，混切3模式可调范围0-150W，多档位功率适配不同手术强度需求。
4、纯切模式可实现精细化切割，术中热损伤极小，适用于整形手术、切痂手术、泌尿外科、妇产科汽化电切等精细手术场景。
5、混切模式兼具高效切割与稳定凝血双重功能，适用范围广泛，包含但不限于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜、泌尿外科电切汽化镜等各类手术。
6、整机采用微机全自动控制系统，不同工作输出模式配备对应的独立声光指示，设备工作状态清晰直观，便于医护人员快速辨识设备运行工况。
7、具备中性极板故障检测功能，设备出现极板故障时可及时触发声光报警，有效规避手术安全风险，保障手术顺利开展。
8、设备配套耗材通用性强，无产地、品牌限制，可适配市面主流医用耗材，使用便捷、经济性高。
9、★配备专用可视化控制面板，可清晰实时显示设备设置功率、工作应用模式、设备报警异常信息，操作简单便捷，设备状态一目了然。
三：自动气压止血带技术参数
	序号
	品目
	数量
	备注

	1
	自动气压止血带
	4台
	有效期≥8年



1、设备采用微电脑智能控制系统，搭配高清数字显示界面、按键式操作，操作简单直观，设备运行稳定可靠。
2、★具备压力过载安全预警保护功能，当工作压力超出设备安全额定上限时，主机同步触发灯光警示、声音报警双重提醒，实时全程监控工作压力，有效规避压力超标风险，保障患者诊疗安全。
3、支持快速一键充气功能，充气响应速度快，可满足临床紧急止血操作需求。
4、具备阶梯式脉动缓释放气模式，可分段缓慢释放袖带压力，避免压力骤降引发患者心、脑、肢体缺血不适，大幅提升诊疗安全性。
5、配套多规格医用袖带，配备特大、大、中、小四种规格袖带各两条，可适配不同体型患者的上肢、下肢止血手术使用。
6、配备独立手动紧急阀门装置，突发情况可快速手动放气，应急处置便捷高效、安全可靠。
7、支持选配大容量锂电池，电池续航能力强，可连续稳定工作6小时以上，适配无外接电源的诊疗场景。
8、具备工作剩余时间智能提示功能，可实时显示设备剩余工作时长，方便医护人员把控手术及止血操作时长。
9、设备运行噪音低，整机工作噪音≤65dB，适配手术室安静诊疗环境要求。
10、设备工作压力调节范围1KPa-100KPa，压力调节精准、区间宽泛，可满足各类手术止血的压力需求。
11、具备参数记忆存储功能，可自动保存常用诊疗参数，下次开机可直接调用，简化操作流程，提升临床工作效率。
五：双臂升降器械台技术参数
	序号
	品目
	数量
	备注

	1
	双臂升降器械台
	15台
	


1、★采用双臂方形托盘架结构设计，托盘有效面积不小于70cm×50cm，配备可升降调节杆件，设备有效升降高度范围不低于75cm-122cm，升降调节顺畅、定位稳固，适配不同手术操作高度需求。
[bookmark: _GoBack]2、设备整体结构简洁规整，主要由升降立杆、医用承载托盘、升降调节杆、静音移动脚轮等核心部件组成，结构牢固耐用，适配手术室常态化高频使用。
3、★设备所有接触医用环境的构件均采用优质医用级不锈钢材质，具备耐腐蚀、防锈、易清洗、易消毒的特性，完全符合手术室洁净诊疗使用标准。
4、设备用材厚实、结构强度高，整体稳定性优异，各部件用材标准如下：
（1）升降立柱、底部连接框架采用优质不锈钢圆管一体焊接成型，管材壁厚≥1.0mm，整体结构稳固，长期使用不易变形、晃动；
（2）承载台面及设备各类封板采用不锈钢优质冷轧板材，板材厚度≥1.0mm，承重性能优异，受压不易弯折、变形；
（3）台面配备防护护栏，采用不锈钢圆管一体焊接成型，管材壁厚≥0.8mm，防护高度合理，可有效防止术中器械、医用物品滑落；
（4）配备大直径超静音万向脚轮，自带可靠刹车锁止结构，设备移动顺畅无噪音，制动稳固不滑移，单只脚轮承载能力≥70KG，整机放置稳定、不易倾倒。



