附件一
	序号
	品目
	数量
	备注

	1
	内镜用送水装置
	2台
	有效期≥ 5年



内镜用送水装置技术参数

	参数
	是是否满足

	1、流量可调，支持多档位设置，流量范围覆盖0-600ml/min；
	

	2、输出压强不超过350kPa并具备压力上限保护功能；
	

	3、压力预置偏差不超过设定值的±5%或±1kPa；
	

	4、具备定时保护功能；
	

	5、兼容内径及壁厚符合行业通用标准的常规泵管；
	

	6、设备应符合GB 9706.1医用电气设备安全通用要求。
	

	7、功能要求：具备脚踏开关，流量档位可调，具备泵管异常监测，管路堵塞、压力超限报警，自动切断送水，故障自检。
	

	8、输出接口应能适配市面主流品牌软式内镜的副送水通道，支持直接连接或通过标准转接头连接；
	

	9、采用密封供液设计以防止液体污染；
	

	10、主机尺寸及结构应适配常规内镜台车放置；
	

	11、机身配备挂瓶架或挂钩，承重能力不低于2kg
	

	12、泵头支持免工具快速拆卸以便于日常清洁消毒；
	

	13、主机外壳防护等级不低于IPX1，以适应内镜室潮湿工作环境。
	

	14、说明书标明适用液体，禁止使用非无菌液体，标明适配内镜型号及泵管型号，完整故障提示说明、维护周期、耗材更换提示等。
	
	




备注：  请投标公司如实填写是否满足参数并加盖公司公章。
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