附件一

| 序号 | 品目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜用送水装置 | 2台 | 有效期≥ 5年 |

内镜用送水装置技术参数

| - 参数 | - 是是否满足 |
| --- | --- |
| - 1、流量可调，支持多档位设置，流量范围覆盖0-600ml/min； |  |
| - 2、输出压强不超过350kPa并具备压力上限保护功能； |  |
| 3、压力预置偏差不超过设定值的±5%或±1kPa； |  |
| 4、具备定时保护功能； |  |
| - 5、兼容内径及壁厚符合行业通用标准的常规泵管； |  |
| - 6、设备应符合GB 9706.1医用电气设备安全通用要求。 |  |
| 7、功能要求：具备脚踏开关，流量档位可调，具备泵管异常监测，管路堵塞、压力超限报警，自动切断送水，故障自检。 |  |
| 8、输出接口应能适配市面主流品牌软式内镜的副送水通道，支持直接连接或通过标准转接头连接； |  |
| 9、采用密封供液设计以防止液体污染； |  |
| 10、主机尺寸及结构应适配常规内镜台车放置； |  |
| 11、机身配备挂瓶架或挂钩，承重能力不低于2kg |  |
| 12、泵头支持免工具快速拆卸以便于日常清洁消毒； |  |
| 13、主机外壳防护等级不低于IPX1，以适应内镜室潮湿工作环境。 |  |
| 14、说明书标明适用液体，禁止使用非无菌液体，标明适配内镜型号及泵管型号，完整故障提示说明、维护周期、耗材更换提示等。 |  |

备注：  请投标公司如实填写是否满足参数并加盖公司公章。